## Slide 1
Création d’un pHmètre

## Slide 2
Création d’un pHmètre
Utilisation d’une carte qui renvoie un signal dépendant du pH de la solution dans laquelle l’électrode est immergée
DE(pH electrode) entre -500 mV et +500 mV
Carte électronique pour convertir dans la plage 0-5V
Carte
V+
G
Po
Arduino
5V
GND
A0

## Slide 3
Création d’un pHmètre
Utilisation d’une carte qui renvoie un signal dépendant du pH de la solution dans laquelle l’électrode est immergée
DE(pH electrode) entre -500 mV et +500 mV
Carte électronique pour convertir dans la plage 0-5V
Calibration/étalonnage du pHmètre ?

## Slide 4
void setup() {
pinMode(A0, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.println(analogRead(A0));
delay(200);
}
Build a pHmeter
Carte
V+
G
Po
Arduino
5V
GND
A0

## Slide 5
Validation de l’étalonnage (NF 90-210)

## Slide 6
Validation de l’étalonnage (NF 90-210)
Pour chaque ligne
Pente et ordonnée à l’origine
pH recalculée
(proche de 4, 5, 6, 7, 8, 9,18
Ecart absolu
pHcalc – pHref

## Slide 7
Validation de l’étalonnage (NF 90-210)

## Slide 8
Incertitude sur un pH-mètre commercial

## Slide 9
Utilisation de la fonction d’étalonnage moyenne

## Slide 10
Etalonnage sur deux points
Le signal mesuré est proportionnel au pH
(pH=4,00 ; Signal4)
(pH=7,00 ; Signal7)
On affichera le pH toutes les 500 ms

## Slide 11
Etalonnage sur deux points
(pH=4,00 ; Signal4)
(pH=7,00 ; Signal7)

## Slide 12
float Signal, pH; float Signal4=829,25; // valeur signal à pH 4 float Signal7=728.0; // valeur signal à pH 7
void setup(){ pinMode(A0, INPUT); Serial.begin(9600); }
void loop() { Signal=analogRead(A0); Serial.print("Signal : "); Serial.print(Signal); pH=((7 -4)/ (Signal7 - Signal4) )* (Signal - Signal4) + 4; Serial.print(" pH = "); Serial.println(pH); delay(200); }
Code Arduino (version deux points)

## Slide 13
int PinCapteurpH=A0;
float SMoyGliss=7.; float alpha=0.1;
float Signal4=622.03; float Signal7=524;// valeur initiale par défaut
float pH;
int TempsAffichage = 500; // Affichera toutes les 500ms;
float TempsAncien=millis();
void setup(){
pinMode(PinCapteurpH,INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
SMoyGliss=alpha*analogRead(PinCapteurpH)+(1-alpha)*SMoyGliss;
if (Serial.available()) { //Teste si un texte arrive via le port série
String ChaineSaisie=Serial.readString(); //Teste la commande et agit sur les valeurs d’étalonnage
if (ChaineSaisie=="4") {Signal4=SMoyGliss; Serial.println("Calibration à pH 4");}
if (ChaineSaisie=="7") {Signal7=SMoyGliss; Serial.println("Calibration à pH 7");}
}
if (millis()-TempsAncien>TempsAffichage) {
pH=((7-4)/(Signal7-Signal4))*(SMoyGliss-Signal4)+4;
Serial.println("pH = ");Serial.println(pH);
TempsAncien=millis();
}
}